	附件1：采购“医学美容技术专业、智能医疗装备技术专业仪器设备”

项目参数响应表

	序号
	产品名称
	规格型号
	品牌
	技术参数
	响应情况

	1
	皮肤图像分析仪
	S5
	星测
	1、像素≥工业级3600万x3；
2、光谱包含：白光、交叉光、平行光、UV光、伍氏光、复合UV光；
3、遮光方式：隐形遮光罩；
4、产品材质：工业级ABS PC；
5、中央处理器：CORTEx-A55四核处理器；
6、摄像头数量≥3个；
7、内存≥4GB；
8、硬盘≥32GB；
9、散热方式：风扇；
10、操作方式：多点电阻触摸，多点电容触摸；
11、WIFI：内置双频WIFI(2.4G、5G)；
12、亮度≥280；
13、HDMI≥1PCS；
14、USB≥2PCS；
15、屏幕比例：16:9；
16、屏幕尺寸：21.5寸；
17、屏幕像素：1920x1080；
18、仪器净重≥15.KG。
	

	2
	高频电灼治疗仪
	ZKYM-DZ-3000
	方舟
	1、原理技术:正弦波；
2、工作频率:5O0KHZ；
3、工作电源:AC 220V/50HZ；
4、操作头≥2个；
5、能量档位:1-100；
7、屏幕尺寸≥8寸彩色LED腔屏；
8、产品尺寸≥600mmx550mmx 1000mm；
9、产品重量≥17kg；

10、产品具有二类医疗器械注册证，适用于医疗环境中使用。
	

	3
	红黄蓝光治疗仪
	GE-HLH-01
	光尔
	1、光源有三种：红光/蓝光/黄光；
2、波长：红光633nm、蓝光417nm、黄光590nm；
3、照射面积≥800cm2
4、档位≥5档；
5、模式：连续和脉冲两种模式；
6、定时时间：1分钟-60分钟(可调)；
7、输出功率≥500W；
8、辐照度：红光≥200mW/cm2、蓝光≥120mW/cm2、黄光≥42mW/cm2；
9、屏幕：15.6寸液晶一体触摸屏；
10、产品具有二类医疗器械注册证，适用于医疗环境中使用。
	

	4
	智能化数字心电图机维修系统
	YD-TH001
	珺淼
	设备描述：

智能化数字心电图机维修系统，是一套包含硬件设备及软件系统为一体的实验系统，系统包含心电图机设备和专用PC端实验管理软件一套，教师可以在课前通过PC软件进行故障设置（所有故障均为自动化，智能化，PC端设置完成则设备会自动切换故障），学生需要在设备上测试出故障器件，并且在PC端程序进行作答，回答正确，则故障点会自动修复，每次作答均会记录，作答完成，需要填写故障排查过程。另外，软件还支持学生名单导入、学生实验报告一键生成等功能，后续将会添加教师机系统和学生端的互动，更加方便实验课的进行。

设备参数：

一、硬件模块：

1、心电图机采用3D打印外壳，设计左侧盖板可拆卸，方便实验；

2、3.5寸TFTLCD液晶模块屏1个；

3、按键8个；

4、USB数据传输接口（方形）1个；

5、USB2.0标准接口1个 ；

6、标准网络接口1个；

7、热敏打印机模块1个；

二、硬件技术参数：

1、采用双MCU分别控制，STM32F407及STM32F103；
2、输入阻抗：≥100MΩ；
3、输入功耗：<15W；
4、心电噪声电平：≤25μVp-p；
5、心电共模抑制比:≥110dB；
6、心电频率响应：0.05~110Hz；
7、漏电流：<100uA；
8、定标电压：1mV 误差范围±5%；
9、灵敏度：至少包含三个档位, 5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV，档位转换时误差范围为±5%；
三、软件技术参数：

1、支持学生名单导入，登录界面输入学号将会自动匹配学生姓名；
2、支持实验报告生成，实验完成后点击“报告生成”将会自动生成实验报告；
3、支持自制实验报告模板；
4、支持软件故障设置，自动发送信号给本平台配套的心电图机设备，匹配故障；
5、支持软件故障修复，自动发送信号给本平台配套的心电图机设备，修复故障；
四、实验项目

1、性能测试实验：

1.1外接输入输出参数测试；
1.2输入回路参数测试；
1.3灵敏度试验；
1.4噪声与抗干扰能力试验；
1.5频率特性和极限稳定性实验；
1.6传动与打印机实验；
2、故障维修实验：

2.1相关出厂参数设置（包括：定标参数、整机增益参数、基线参数、50Hz滤波参数）；
2.2导联选择电路异常；
2.3调制解调电路异常；
2.4后级放大电路异常；
2.5设备按键操作异常；
2.6交流供电参数异常；
2.7充电电路指示异常；
2.8电池电量指示异常1；
2.9电池电量指示异常2；
2.10每个故障点均包含4种不同故障器件可以进行设置（共36种实验可供操作）；
2.11提供实验手册、配套教学书籍。
	


★1.响应情况请填写：响应或不响应。
