	附件2：采购“护理学院半自动体外除颤仪设备”项目报价表

	序号
	品名
	规格（型号）
	品牌
	数量
	单位
	单价最高限价（元）
	单价响应报价（元）
	报价小计（元）

	1
	半自动体外除颤仪
	型号：BeneHeart L2 4G                                                                     1、设备开机后主机操作面板上的按键数量不超过3个；(包括功能按键和非功能按键)（提供设备实物照片和产品使用说明书证明）

2、主机带便携把手，支持开盖即开机，主机设备使用寿命不低于9年;

3、整机含电极片和电池重量不超过1.9kg；

4、设备具有防尘防水设计，级别不低于IP65;

5、设备具有心电噪声及运动干扰检测功能，如果检测到干扰，系统会发出对应语音提示施救者（提供产品说明书证明）；

6、采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿；为了适应不同人群和患者类型，除颤能量档位至少可设置不少13档（提供产品使用说明书证明）；

7、输出能量:成人最大除颤能量不低于360J；（提供使用说明书证明材料）

8、设备具备抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受不低于1.5m跌落冲击；

9、工作温度范围满足-5°C～ 50°C，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，工作时间不低于60分钟；

10、工作环境湿度：相对湿度（非冷凝）5%～95%；

11、设备具有不超过5英寸彩屏，有清晰的动画指导贴放多功能电极片、心肺复苏等操作；

12、设备具有操作步骤语音动画提示，根据环境噪音强度自动调节语音播放音量，适应嘈杂环境下使用；

13、设备可根据环境光强度，自动调节主机内置屏幕显示亮度（提供产品使用说明书证明）；

14、具备成人模式和儿童模式，并可一键切换，默认前三次除颤能量逐次递增；

15、除颤能量精度不超过±10%；

16、从开机到200J放电准备就绪时间不超过7s；开始AED分析到200J放电准备就绪时间不超过5s；

17、可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间以及至少10次200J除颤充放电（提供产品使用说明书证明）；

18、使用专用电池，电池出厂有效期不低于5年，同时标注失效日期;

19、单副电极片有效期不低于60个月，电极片包装上需有明确效期参数标示，提供实物图片证明材料（电极片规格型号与医疗器械注册证结构及组成须一致）；

20、在适合条件下，电池至少可支持350次200J除颤治疗；

21、设备具备事件数据、录音数据、ECG波形等数据的记录储存功能，可存储不少于3900份自检报告，并可支持数据导出；

21、设备具备培训/演示功能，可以通过培训/演示功能模拟设备操作，快速掌握设备基本操作（提供产品使用说明书证明）;

22、CPR按压辅助功能：除颤电极片可实时检测CPR按压频率，并在屏幕上显示实时按压频率，当按压频率不规范时，可提供反馈提示，可通过屏幕显示不同颜色区分按压频率是否达标；（提供产品使用说明书证明）

23、电极片可与同品牌手动除颤器通用，便于向医院急救转移，及时获得更高级的生命支持，提高抢救效率降低抢救成本。（提供医疗器械注册证兼容证明文件）

24、支持每日、每周、每月、每季度设备自检；月度自检包含但不限于：主控模块、电源模块、电极片失效日期、1J充放电、200J充放电等，每季度支持360J放电自检；

25、设备具有状态指示灯：设备可根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态，方便夜间观察。

26、AED管理系统功能:支持对所安装的AED信息维护、性能状况适时监控等功能，包括AED设备信息维护、AED监控(自检、定位、报警、预警、电子围栏)、维护日志、权限管理、急救人员管理、急救实时反馈等功能。提供地图显示模式，能将上述信息在AED地图上显示状态。具备设备运行状态显示，根据自检结果，正常/故障显示设备状态，故障时发出报警信息并发送消息到设备管理者;具有急救事件实时反馈功能，设备一旦开机用于抢救病人即刻反馈;急救事件发生时，系统发送信息至设备绑定管理者或急救员，并自动显示所发生地位置信息。

AED单台标准配置要求：AED 主机（含一块电池）1 台、成人除颤电极片1副、中文使用说明书1套、中文操作流程卡1套。
	mindray
	10
	台
	18000
	
	


★每一个货物的“单价响应报价不得高于单价最高限价”，否则取消遴选资格；

